粤食药监稽〔2015〕 号

附件

医疗器械质量公告

总第12期

广东省食品药品监督管理局

医疗器械质量公告

总第12期

广东省食品药品监督管理局发布               2015年4月

为进一步加强对医疗器械的质量监督，确保人民用械安全、有效，2014年我局组织对血糖仪、小型医用制氧机、助听器、一次性使用采血管、一次性使用无菌手术膜、手术衣、医用敷贴、医用剪、一次性使用麻醉穿刺包等产品进行了专项监督抽验；对部分我省注册的二类医疗器械产品进行了标准符合性滚动全覆盖监督抽验。现将抽验不符合标准要求的产品予以公告。

一、专项监督抽验

本次专项监督抽验产品共411批。经检验，39批产品不符合标准要求。（见附表1）

（一）血糖仪

此次共抽验样品40批，依据GB 9706.1－2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB 4793.1－2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》、GB/T 19634－2005《体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件》、注册产品标准，对外观、血糖仪和血糖试条系统准确度、设备或设备部件的外部标记、控制器和仪表的标记、指示灯的颜色、不带灯按钮的颜色、输入功率、外壳的封闭性、隔离程度、应用部分的隔离、可触及部件的隔离、正常工作温度下连续漏电流和患者辅助电流、正常工作温度下电介质强度、外壳及零部件的刚度、外壳及零部件的强度、坠落、“面、角和边”、电池、指示器、标志、警告标志、标志耐久性、可触及零部件的允许限值、介电强度试验程序、耐机械冲击和撞击、电池电解液共26项指标进行检验。经检验，有1批样品被检验项目不符合标准要求。主要不符合项：外部标记。

（二）小型医用制氧机

此次共抽验样品35批，依据GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、YY/T 0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》、YY 0732-2009《医用氧气浓缩器 安全要求》、注册产品标准，对识别、标记和文件、振动和噪声、超温、工作数据的准确性、危险输出的防止、氧浓度、水分含量、二氧化碳含量、一氧化碳含量、气态酸和碱含量、臭氧及其他气态氧化物含量、气味、固体物质粒径、固体物质含量、设备或设备部件的外部标记、控制器和仪表的标记、符号、 医用气瓶及其连接的识别、指示灯和按钮、随机文件、输入功率、有关分类的要求、外壳和防护罩、隔离、“保护接地、功能接地和电位均衡”、正常工作温度下连续漏电流和患者辅助电流、正常工作温度下电介质强度、正常使用时的稳定性、把手或其他提拎装置、电源中断后的复位、电源中断后解除机械束缚、电池、指示器、网电源连接器和设备电源输入插口等共34项指标进行了检验。经检验，有18批样品被检验项目不符合标准要求。主要不符合项：识别、标记及文件、使用说明书、技术说明书、外部标记、振动和噪声。

（三）助听器

此次共抽验样品44批，依据GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》、GB/T 25102.100-2010《电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量》、注册产品标准，对最大饱和声压级、高频平均值、满档声增益、等效输入噪声级、总谐波失真、频率响应范围共6项指标进行了检验。经检验，所有批次样品被检验项目符合标准要求。

（四）一次性使用采血管

此次共抽验样品113批，依据YY 0314-2007《一次性使用人体静脉血样采集容器》、注册产品标准，对材料、公称液体容量、设计、结构、无菌共5项指标进行了检验。经检验，有10批样品被检验项目不符合标准要求。主要不符合项：公称液体容量。

（五）一次性使用无菌手术膜

此次共抽验样品54批，依据YY 0852-2011 《一次性使用无菌手术膜》、注册产品标准，对尺寸、洁净度、持粘性、水蒸气透过性、环氧乙烷残留量共5项指标进行了检验。经检验，有4批样品被检验项目不符合标准要求。主要不符合项：尺寸。

（六）手术衣

此次共抽验样品37批，依据YY/T 0506.2-2009《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第2部分：性能要求和性能水平》、注册产品标准，对阻微生物穿透，干态、阻微生物穿透，湿态、洁净度，微粒物质、落絮、抗渗水性、拉伸强度，干态、环氧乙烷残留量共7项指标进行了检验。经检验，有6批样品被检验项目不符合标准要求。主要不符合项：抗渗水性、拉伸强度，干态。

（七）医用敷贴

此次共抽验样品33批，依据产品注册标准，对外观、外形尺寸、pH值、水蒸气透过性、剥离强度、耐热性、耐寒性共7项指标进行了检验。经检验，所有批次样品被检验项目符合标准要求。

（八）医用剪

此次共抽验样品32批，依据YY/T 0176-2006《医用剪 通用技术条件》、注册产品标准，对螺钉、刃口、开闭、硬度、耐腐蚀、外观共6项指标进行了检验。经检验，所有批次样品被检验项目符合标准要求。

（九）一次性使用麻醉穿刺包

此次共抽验样品23批，依据YY 0321.1-2009《一次性使用麻醉穿刺包》、YY 0321.2-2009《一次性使用麻醉穿刺针》、注册产品标准，对导管分度线、连接牢固、密封性、环氧乙烷残留量、耐腐蚀性、连接牢固度共6项指标进行了检验。经检验，所有批次样品被检验项目符合标准要求。

二、跟踪和标准符合性产品监督抽验

此次共抽验207批，根据相关国家标准、行业标准和产品注册标准进行检验，30批产品不符合标准要求。（见附表2）

附表1

2014年广东省医疗器械质量监督抽验不合格产品情况表

（专项部分）

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                                                         填表时间：2015年4月8日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型医用制氧机 | 东莞 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 东莞市虎门一舟医疗器械经营部 | ZY-3AA | OC1403000991 | 识别、标记及文件 |  |
| 2 | 医用制氧机 | 广州 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 广州市增城盛行医疗器械经营部 | OC-G30 | 301030042403190468 | 识别、标记及文件、使用说明书 |  |
| 3 | 医用制氧机 | 肇庆 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 肇庆市玮健医疗器械贸易有限公司 | K5B | A03113H19251 | 识别、标记及文件 |  |
| 4 | 吉加医用保健制氧机 | 顺德 | 吉林爱尔康医疗器械有限公司 | 顺德区大良康之声医疗器械商行 | JJ03N | 656851317 | 识别、标记及文件、外部标记 |  |
| 5 | 医用制氧机 | 顺德 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 顺德区大良康之声医疗器械商行 | OC-G30 | 301030042404080337 | 识别、标记及文件、使用说明书 |  |
| 6 | 医用制氧机 | 梅州 | 北京中联科瑞科技发展有限公司 | 梅州市梅江区麦力声医疗器械店 | KR-03C | 3CL130278 | 识别、标记及文件 |  |
| 7 | 医用制氧机 | 汕头 | 北京中联科瑞科技发展有限公司 | 汕头市社福医疗器械有限公司 | SA-03K | 12070271 | 识别、标记及文件、使用说明书 |  |
| 8 | 小型医用制氧机 | 佛山 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | ZY-5AC | OC1406004293 | 识别、标记及文件 |  |
| 9 | 医用保健制氧机 | 中山 | 北京北辰亚奥科技有限公司 | 中山市医药有限公司 | FY3-A | 01004894 | 识别、标记及文件；使用说明书 |  |
| 10 | 小型医用制氧机 | 湛江 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 湛江市麻章区佳康医疗器械经营部 | ZY-3AC | OC1210011183 | 识别、标记及文件、振动和噪声 |  |
| 11 | 医用制氧机 | 韶关 | 北京中联科瑞科技发展有限公司 | 韶关市蓝梦医疗器械有限公司 | KR-03W | FY141380 | 识别、标记及文件、使用说明书 |  |
| 12 | 医用制氧机 | 深圳 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | JLO-390Si | 14060050 | 识别、标记及文件 |  |
| 13 | 医用制氧机 | 深圳 | 深圳觉雅电器有限责任公司 | 深圳觉雅电器有限责任公司 | YYT-2 | 01-02-000007442 | 识别、标记及文件、使用说明书、技术说明书 |  |
| 14 | 医用制氧机 | 汕头 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 汕头市潮阳区棉北嘉康医疗器械专卖店 | K5B | A03123F27068 | 识别、标记及文件 |  |
| 15 | 医用保健制氧机 | 湛江 | 长沙健康世家制氧设备有限公司 | 广东耀博贸易有限公司 | JKF-1 | 140106A-1147 | 识别、标记及文件 |  |
| 16 | 医用制氧机 | 佛山 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 广东省佛山医疗器械制药设备有限公司 | OC-S30 | 301030043404170059 | 识别、标记及文件、使用说明书 |  |
| 17 | 医用制氧机 | 顺德 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | K3B | A03304E09001 | 识别、标记及文件 |  |
| 18 | 医用制氧机 | 顺德 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | PSAB02 | A05024E08001 | 识别、标记及文件、使用说明书 |  |
| 19 | 一次性使用手术衣 | 潮州 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 潮州市妇幼保健院 | M | 2013年03月03日 | 拉伸强度，干态 |  |
| 20 | 一次性使用手术衣 | 中山 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 中山市兴卫医疗器械有限公司 | / | 2013年02月05日 | 拉伸强度-干态 |  |
| 21 | 一次性使用手术衣 | 肇庆 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 肇庆市鼎湖区中医院 | / | 2013年04月09日 | 抗渗水性 |  |
| 22 | 粘贴手术巾 （医用手术薄膜） | 广州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 南方医科大学珠江医院 | B-P型 35cm×14cm | / | 尺寸 |  |
| 23 | 一次性使用接生包 | 梅州 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 丰顺县中山友好医院 | / | 2013年10月8日 | 抗渗水性、拉伸强度，干态 |  |
| 24 | 医用粘贴膜手术巾（眼科专用） | 阳江 | 广州科美医疗器械有限公司 | 阳东县人民医院 | 15cm×35cm | / | 尺寸 |  |
| 25 | 粘贴手术巾 （医用手术薄膜） | 广州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 暨南大学附属第一医院 | B-P型 35cm×14cm | / | 尺寸 |  |
| 26 | 一次性使用手术衣 | 湛江 | 江西长青医疗科技有限公司 | 湛江市蛟龙医疗器械有限公司 | 衣1200×1200mm袖300×600mm | 2013年1108 | 抗渗水性 |  |
| 27 | 医用粘贴膜 | 茂名 | 广州市卫信工贸有限公司 | 高州市中医院 | 14×35cm | 2012012 | 尺寸 |  |
| 28 | 一次性使用手术衣 | 茂名 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | 茂名市妇幼保健院 | 中号 120cm×120cm | / | 抗渗水性 |  |
| 29 | 一次性使用真空抽血管 | 潮州 | 湖北金杏科技发展有限公司 | 潮州市妇幼保健院 | 9NC | 140118 | 公称液体容量 |  |
| 30 | 一次性使用真空抽血管 | 潮州 | 湖北金杏科技发展有限公司 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 9NC | 140118 | 公称液体容量 |  |
| 31 | 一次性使用真空采血管 | 河源 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | 河源市人民医院 | 12×75 血常规管 | 20140501 | 公称液体容量 |  |
| 32 | 一次性使用真空采血管 | 河源 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | 河源市翔鹰医疗器械有限公司 | 血沉管 | / | 公称液体容量 |  |
| 33 | 一次性使用真空采血管 | 河源 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | 河源市翔鹰医疗器械有限公司 | 血沉管 | / | 公称液体容量 |  |
| 34 | 一次性使用真空采血管 | 河源 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | 河源市翔鹰医疗器械有限公司 | 12×75 血常规管 | 20140601 | 公称液体容量 |  |
| 35 | 真空采血管 | 佛山 | 成都瑞琦科技实业有限责任公司 | 佛山市南海区桂城医院 | RQ/ZC FE 12×75mm 2mL | 13060916 | 公称液体容量 |  |
| 36 | 真空采血管 | 东莞 | 成都瑞琦科技实业有限责任公司 | 东莞市道滘医院 | RQ/ZC K2E 12×75mm 1mL | 13103110 | 公称液体容量 |  |
| 37 | 一次性使用真空采血管 | 深圳 | 深圳美瑞医疗科技有限公司 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 100支/盘 | 20140311 | 公称液体容量 |  |
| 38 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 茂名 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 信宜仁爱医院 | 血常规管 | 20130515 | 公称液体容量 |  |
| 39 | 智睿血糖测试仪 | 湛江 | 香港天时国际发展集团有限公司 运营中心：广州优达医疗设备有限公司 | 湛江市巨光医疗器械有限公司 | TD-4103F | 1016014-51766 1016014-55379 RB014-1100 | 外部标记 |  |

附表2

2014年广东省医疗器械质量监督抽验不合格产品情况表

（跟踪符合性部分）

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                                                          填表时间：2015年4月8日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低速气涡轮手机 | 东莞 | 东莞市迅捷精密医疗器械有限公司 | 东莞市迅捷精密医疗器械有限公司 | 220NKZ-I、NACX-EXI、MT-IB2 | B-CNOO-14009 | 标识 |  |
| 2 | 电动轮椅车 | 东莞 | 东莞市智维数控科技有限公司 | 东莞市智维数控科技有限公司 | DYW30B | 140808001 | 性能 |  |
| 3 | 光固化机 | 佛山 | 佛山市昆仕德医疗器械有限公司 | 佛山市昆仕德医疗器械有限公司 | KSD-A | 20140802011、20140802010 | 工作时间 |  |
| 4 | 光固化机 | 佛山 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | LY-B200 | 140801010、140801008 | 外部标记 |  |
| 5 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳市新诺精密电子仪器有限公司 | 深圳市新诺精密电子仪器有限公司 | SNP9000M | 14SP0320M18 | 外部标记、输入功率 |  |
| 6 | 医用压缩式雾化器 | 东莞 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | XL-007 | W07839023000068/W07839023000004 | 外部标记 |  |
| 7 | 红外线电子体温计 | 深圳 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | NC-9900 | 20140706 | 最大允许误差 |  |
| 8 | 臂式全自动电子血压计 | 深圳 | 深圳市合发医疗器械有限公司 | 深圳市合发医疗器械有限公司 | HF-B11 | 20140501 | 说明书 |  |
| 9 | 体温探头 | 深圳 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | T2252-AG | 2131226046 | 外部标记 |  |
| 10 | 血氧探头 | 深圳 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | U403-01 | 2130010002140506091 2130010002140506092 /2140506007 | 外部标记 |  |
| 11 | 腕式全自动电子血压计 | 深圳 | 深圳市连成旺科技有限公司 | 深圳市连成旺科技有限公司 | HA-881A | 140623 | 外部标记 |  |
| 12 | 腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳市老郎中电子有限公司 | 深圳市老郎中电子有限公司 | L600D | Y1：20131000058 Y2：20131000070 | 外部标记 |  |
| 13 | 超声雾化器 | 东莞 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | VGR-001 | 1422020023/142202 | 雾化罐内水温温度 |  |
| 14 | 胎儿监护仪 | 深圳 | 深圳市新诺精密电子仪器有限公司 | 深圳市新诺精密电子仪器有限公司 | SNF9000F+ | 140715SNF601H | 脉率测量范围、脉率测量精度、外部标记、输入功率、指示器 |  |
| 15 | 胎儿监护仪 | 深圳 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | T10 | 140630007 | 贮存记录功能、外部标记 |  |
| 16 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 深圳 | 深圳市正生技术有限公司 | 深圳市正生技术有限公司 | A100D | D13020245 | 功能要求 |  |
| 17 | 胎儿监护仪 | 深圳 | 深圳市奥生科技有限公司 | 深圳市奥生科技有限公司 | OS-200A | 0200201307010053 | 电源电压适应能力、正常连续工作时间、功能要求、外部标记 |  |
| 18 | 超声治疗仪 | 广州 | 广州多浦乐电子科技有限公司 | 广州多浦乐电子科技有限公司 | T5000 | 010030011202009 | 输出声功率、定时功能、治疗头超温、外部标记、指示灯和按钮 |  |
| 19 | 连体式牙科综合治疗机 | 佛山 | 佛山市科宏医疗器械有限公司 | 佛山市科宏医疗器械有限公司 | KH-900 | 016618 | 自来水供水系统的防回流装置、外壳的封闭性 |  |
| 20 | 牙科综合治疗机 | 佛山 | 佛山市南海罗村弘科医疗器械厂 | 佛山市南海罗村弘科医疗器械厂 | HK610 | 14081552 | 痰盂、供水供气系统、外部标记、外壳的封闭性 |  |
| 21 | 微电脑洁肠仪 | 东莞 | 东莞銮铖生物科技有限公司 | 东莞銮铖生物科技有限公司 | LCJ-001 | LCJ010902736 | 指示灯和按钮、正常工作温度下电介质强度 |  |
| 22 | 连体式牙科综合治疗机 | 广州 | 广州市富家医疗器械有限公司 | 广州市富家医疗器械有限公司 | 0673 | 14062803 | 供水供气系统、防回流装置、外壳的封闭性、阻抗 |  |
| 23 | 中频电子康复仪 | 广州 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | ZH-A5 | 14030068 | 热疗温度、治疗仪脉冲输出、外部标记 |  |
| 24 | 电子脉冲敷贴仪 | 广州 | 广州养和生物科技有限公司 | 广州养和生物科技有限公司 | YH-03 | 20140701 | 外观与结构，低频脉冲频率、定时时间、输入功率 |  |
| 25 | 多媒体视觉动能训练治疗系统 | 广州 | 广州视景医疗软件有限公司 | 广州视景医疗软件有限公司 | SJ-RS-GP2008 | 20130301 | 刺激模式B（精细刺激B盘中的刺激模式） |  |
| 26 | 产后康复治疗仪 | 广州 | 广州晨昊医疗器械有限公司 | 广州晨昊医疗器械有限公司 | A6 | A60140601 | 正/负脉冲宽度、外部标记 |  |
| 27 | 低频热效应治疗仪 | 佛山 | 佛山市美康医疗电子有限公司 | 佛山市美康医疗电子有限公司 | Treatment FB03 | T620300033 | 热灸温度和超温保护、定时时间 |  |
| 28 | 压缩式雾化器 | 深圳 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | JLN-2304AS | 20140601015 | 外部标记 |  |
| 29 | 血氧饱和度探头 | 深圳 | 深圳市惠尔泰电子科技有限公司 | 深圳市惠尔泰电子科技有限公司 | HA001-AH | 2014051602-07 2014051602-08 | 外部标记 |  |
| 30 | 电位治疗仪 | 广州 | 广州市凯康电子科技有限公司 | 广州市凯康电子科技有限公司 | KKG-9000 | 6958240100001 | 输出电压、短路电流、外部标记 |  |